参考氯标液制备方法：

1、碘储备液的制备：

(1) 取20g碘化钾溶解在500ml蒸馏水里，搅拌至完全溶解；

(2) 加入3.584g碘，持续搅拌（至少1h）至完全溶解；

(3) 定容至1L容量瓶。

碘储备液不需要标定；碘储备液制备可存放1个月。

2、氯标准液的制备：

(1) 加1L蒸馏水至2L容量瓶中；

(2) 加入5g碘化钾，搅拌至完全溶解；

(3) 加入第一步骤制备的储备液Xml以得到Y ppm氯标准液，如下所示：

             Xml储备液=Y ppm氯标准液

2ml储备液=1.0mg/L氯标准液
4ml储备液=2.0mg/L氯标准液
6ml储备液=3.0mg/L氯标准液
8ml储备液=4.0mg/L氯标准液
10ml储备液=5.0mg/L氯标准液
(4) 定容至2L容量瓶。

氯标准液要现配。

